ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Участник должен представить подробный ответ по каждому пункту технического задания, содержащий требуемое значение (если указано), комментарий и ссылку на подтверждающий материал с указанием страницы данного материала. Пункты, заполненные таким текстом как "Да", "Нет", с копированием текста непосредственно из формы технических спецификаций, или с оставлением строк параметра пустыми и без указания конкретных страниц в подтверждающем материале – будут рассматриваться как не соответствующе заполненными.

2. Участник должен предоставить по каждому запрашиваемому параметру подтверждающий официальный материал от производителя (datasheet, каталоги и т.д.). В случае выявления несоответствий, недостоверных данных и различий в представленных параметрах и материалах с имеющимися в открытых и официальных источниках данными – тендерная комиссия имеет право направить дополнительный запрос участнику с требованием получить подтверждение от производителя о соответствии того или иного параметра.

3. Участник должен также предоставить электронный вариант заполненной таблицы технического соответствия в формате .doc, вместе с подтверждающими документами (datasheet, проспекты, каталоги или другая информация по каждому требуемому параметру) вместе с тендерным предложением на накопительном устройстве (CD, DVD или USB-флешка).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование и параметры | Требования технического задания | Технические данные предлагаемого товара | Соответствует/ Не соответствует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Расходный материал для сбора тромбоконцетрата на аппарате “Trima Accel” automated blood collection system методом афереза в добавочном растворе для хранения тромбоцитов |  |  |
| 2. | Срок годности: | Остаточный срок годности (срок стерильности) расходного материала на момент поставки должен составлять не менее 80% с даты стерилизации. |  |  |
| 3. | Особые указания к маркировке упаковки: | В упаковках, обеспечивающих сохранность, в соответствии с нормативным документом на расходный материал. |  |  |
| 4. | Инструкция по применению: | Каждая индивидуальная упаковка должна содержать инструкцию по применению на русском или узбекском языках. |  |  |
| 5 | Технические характеристики: |  |  |  |
| 5.1 | Принцип процедуры и подключение донора | Непрерывно-поточный, центрифужный с использованием одно- игольного доступа у донора |  |  |
| 5.2 | Максимальный выход продукта тромбоцитов при одной процедуре | Не менее 8х1011 клеток тромбоцитов при общей продолжительности процедуры не более 90 минут с момента включения прибора |  |  |
| 5.3 | Максимально допустимое количество тромбоцитов для хранения в одном мешке при суспендировании в плазме | До 5,1x1011 клеток |  |  |
| 5.4 | Количество лейкоцитов и эритроцитов в одной дозе полученного тромбоцитного концентрата. | Не более 1х106 |  |  |
| 5.5 | Возможность автоматизации передачи данных о доноре и процедуры в информационную базу данных клиники | Возможность настраивания с помощью специального программного обеспечения |  |  |
| 5.6 | Система обеспечения безопасности пациента | Наличие дополнительного встроенного компьютера и ПО (Safety Box), который отвечает за безопасность и комфорт донора |  |  |
| 5.7 | Канал | Кольцевой делительный |  |  |
| 5.8 | Экстракорпоральный объем расходного материала (объем постоянной крови вне организма донора во время процедуры) | Не более 196 мл для процедур |  |  |
| 5.9 | Кассета | имеет интегрированные в единый корпус кровопроводящие магистрали, сенсоры давления крови и давления в центрифуге, резервуар для возврата крови и не менее пять насосных сегментов |  |  |
| 5.10 | Мешки | Наличие мешка/-ов для сбора и хранения тромбоцитного концентрата – не менее 2 шт.; для сбора первой порции крови с адаптером для вакуумной пробирки – не менее 1 шт. |  |  |
| 5.11 | Способ подсоединения раствора антикоагулянта и раствора для хранения тромбоцитов | Способ подсодинения раствора антикоагулянта с набором – с помощью закручивающегося соединения Correct Connect типа Luer, для обеспечения дополнительной безопасности донора. Обязательное наличие к каждому набору антикоагулянта раствора ACD-A антикоагулянт цитрат декстроза и добавочного раствора для ресуспензии тромбоконцентратов Т-PAS+ в соотношении 1:1:1 (один набор – один раствор АСД-А – один раствор T-PAS+) в мешках для сбора и хранения тромбоцитного концентрата |  |  |
| 5.12 | Способ подсоединения раствора для хранения эритроцитов | Пластиковая игла |  |  |
| 5.13 | Игла в линии донора | Для венепункции с защитным колпачком |  |  |
| 5.14 | Пробоотборник для тромбоцитов | Герметично присоединенный к мешку для сбора и хранения тромбоцитов |  |  |
| 5.15 | Принцип удаления лейкоцитов | Интегрированная в делительный канал лейкоредукционная камера |  |  |
| 5.16 | Контроль герметичности системы | Автоматически после установки расходного материала |  |  |
| 5.17 | Оценка качества венепункции | Аппаратным методом в начале процедуры |  |  |
| 5.18 | Определение воздуха в линии подсоединения антикоагулянта | Наличие встроенного датчика в линии подачи антикоагулянта с графическим подтверждением в программе прибора |  |  |
| 5.19 | Контроль давления возврата и забора крови | Наличие датчика, встроенного в одноразовый расходный материал |  |  |
| 5.20 | Экстренное прерывание процедуры | Наличие функции экстренного прерывания процедуры с возможностью возврата крови донору |  |  |
| 5.21 | Остановка центрифуги | Наличие функции остановки центрифуги в ручном режиме или автоматически (в случае остановки насосов на время более 10 минут); |  |  |
| 5.22 | Возможность возобновления процедуры после перерыва в электроснабжении | Наличие функции возобновления процедуры после перерыва в электроснабжении не более 5 минут с сохранением ранее введенных параметров процедуры |  |  |
| 6 | Упаковка | Стерильная |  |  |
| 7 | Регистрация: | Товар должен быть зарегистрирован в ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации необходимо представить подтверждающее письмо от ГУ “Центр безопасности фармацевтической продукции”. |  |  |